黄曲霉毒素B1（Aflatoxins B1）ELISA检测试剂盒说明书

产品编号：DSLD001

一、原理

本试剂盒采用间接竞争ELISA方法定量检测样品中黄曲霉毒素B1的残留量。

二、适用范围

定量检测饲料等样品中黄曲霉毒素B1的残留。

三、试剂盒特点及技术指标

* 检 测 时 间 ： 30 min

* 试剂盒灵敏度： 0.03ppb(µg/kg)

* 样本处理方法简单，并与玉米赤霉烯酮前处理方法部分统一化，节省了人力物力；

* 试剂盒提供工作浓度标准品，使用更方便；

* 试剂盒检测样本的灵敏度和准确度：

| 试剂盒特异性： 样本 | 检测下限 | 回收率 |
| --- | --- | --- |
| 饲料等 | 3pb | 70%-120% |

| 药物名称 | 交叉反应率（%） |
| --- | --- |
| 黄曲霉毒素B1 | 100% |
| 黄曲霉毒素G1 | < 1% |

四、所需材料

仪器：微孔板酶标仪450 nm/630 nm、振荡器、离心机、刻度移液管（10 mL）、洗耳球、天平（感量0.01 g）、离心管（5 mL, 50 mL）

微量移液器：单道 1µL～10 µL、10 µL～100µL

多道 50µL～300µL

试剂：甲醇、去离子水。

五、 试剂盒组成

| 序号 | 组成部分 | 96T装量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 黄曲霉毒素B1酶标板 | 12×8孔 |
| 2 | 黄曲霉毒素B1标准品浓度*5 | 0.5-1 mL |
| 3 | 黄曲霉毒素B1酶标物 | 7 mL |
| 4 | 黄曲霉毒素B1抗体 | 7 mL |
| 5 | 底物液A液 | 7 mL |
| 6 | 底物液B液 | 7 mL |
| 7 | 终 止 液 | 7 mL |
| 8 | 20×浓缩洗涤液 | 40 mL |
| 9 | 2×黄曲霉毒素B1样品稀释液 | 40mL |

*注：A、B、C、D、E 5个标准品浓度为：0ppb，0.03ppb，0.09ppb，0.27ppb，0.81ppb，A、B标准品各1mL，其余各0.5mL，直接使用。

六：溶液配制

配液1: 洗涤工作液

用去离子水将20 ×浓缩洗涤液按1 : 19体积比进行稀释。配好的洗涤工作液在4 ℃环境可保存一    个月，用前一天取出回温。

配液2: 1 ×黄曲霉毒素B1稀释液

用去离子水将2 ×黄曲霉毒素B1稀释液按1:1体积比进行稀释。配好的1 ×黄曲霉毒素B1稀释液在4℃环境可保存一个月，用前一天取出回温。

配液3: 样品提取液

将甲醇与去离子水按V甲：V水=4:1 体积比配制成80%甲醇，即样品提取液。

七、样本前处理

样本处理前须知：

① 处理完的样品应及时进行下步检测，实验中必须使用一次性吸头，吸取不同试剂时要更换吸头。

② 样本数目超过8个时推荐使用排枪加样。

全麦、全玉米、花生粕、豆粕、乳猪料、猪育肥料、牛饲料、DDGS等（稀释倍数：100倍）

① 称取粉碎样品1.0 g ± 0.05 g至离心管中，加入 10 mL 样品提取液（配液3）， 震荡提取1 min；

② 4000 r / min离心5 min；

③ 小心移取上清液100 μL 加到300μL 1 ×黄曲霉毒素B1稀释液中， 混匀，取50 μL用于分析。

八、 酶标免疫测定程序

- 将所需试剂从冷藏环境中取出，待其完全回  升至室温（20～25℃）后方可使用。注意每种液体试剂使用前均须摇匀。

- 按标准品和样品双孔平行的数量使用微孔。

- 加标准品/样品、酶、抗体：加标准品/样品50µL到对应的微孔中，加入黄曲霉毒素B1酶标物50µL/孔，再加入黄曲霉毒素B1抗体50µL/孔，轻轻振荡混匀，用盖板膜盖板后置37℃环境中反应20min。

- 洗板：小心揭开盖板膜，将孔内液体甩干，

加入洗涤工作液250µL/孔，每次静置20s，甩去孔内液体，重复洗涤3次，最后一次用吸水纸拍干（拍干后未被清除的气泡可用未使用过的枪头戳破）。

- 显色：加入底物液A液50µL/孔，再加底物

液B液50µL/孔，轻轻振荡混匀，用盖板膜盖板后置37℃避光环境中反应10min。

- 测定：加入终止液50µL/孔，用酶标仪立即  测定450nm处的吸光度值（建议用双波长450/630nm）检测。

九、 结果判定

以标准品百分吸光率为纵坐标，以黄曲霉毒素B1标准品浓度（ppb）的半对数为横坐标，绘制标准曲线图。将样本的百分吸光率代入标准曲线中，从标准曲线上读出样本所对应的浓度，乘以其对应的稀释倍数即为样本中黄曲霉毒素B1实际浓度。（详见试剂盒专业分析软件，以便进行大量样本的分析计算。）

十、 注意事项

① 洗板拍干后应立即进行下一步操作。

② 反应终止液为2M硫酸，避免接触皮肤。

③ 不使用过了有效期的试剂盒，不交换使用不同批号的试剂。

④ 0标准的吸光度（450/630nm）值小于0.5（A450nm<0.5）时，表示试剂可能变质。

⑤ 在加入底物液A液和底物液B液后，一般显色时间为10～15min即可。若颜色较浅，可延长反应时间到20min，反之则减短反应时间。

⑥ 未提及样本请致电本公司技术服务部。

十一、贮藏条件及保存期

贮藏条件： 2～8℃

保 质 期： 12个月

十二、问题与对策

见下页

| 序号 | 现象 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板条不显色或者无相应数值 | 试剂使用顺序混乱，或操作步骤出错 | 严格遵循实验说明重复实验 |
|  |  | 使用了不同批次的试剂 | 确保试剂来自同一试剂盒 |
|  |  | 板条受潮严重 | 板条要封好，干燥剂失效要及时更换 |
| 2 | 低 吸 光 度 OD 值 | 试剂过期，或者不同的批次混用 | 查证过期试剂和批次 |
|  |  | 洗液配制错误、洗涤浸泡时间过长 | 按照说明书要求洗涤，并正确配制洗液 |
|  |  | 孵育时间过短 | 按照说明书要求，严格计算好时间 |
|  |  | 试剂污染 | 确保吸取不同液体更换新的枪头和盛放器皿 |
|  |  | 试剂温度过低 | 根据试剂体积大小回温时间相应延长，确保试剂完全回温 |
|  |  | 使用错误波长读数，或者酶 标仪失灵 | 确保450nm波长读数，检查酶标仪是否故障 |
|  |  | 试剂盒处于极端的条件 | 使用完毕的部分请立即放回冰箱，勿置于过热环境时间太长 |
| 3 | 过高的 背景值或吸光度（OD值） | 使用了质量差的水配制试剂 | 使用双蒸水或去离子水配制试剂 |
|  |  | 洗涤不当或者洗板机洗板效果不好 | 增加1-2次洗涤，每孔至少加入250μL洗液 |
|  |  | 酶标仪失灵，如OD值读数很高而颜色很浅 | 使用校正微孔板检查酶标仪，检查光源 |
|  |  | 实验室温度过高，反应时间过长 | 测定操作温度是否合适，时间是否计算正确 |
|  |  | 试剂混淆，被污染或者配制不当 | 确保使用正确的试剂，准确配制，避免污染 |
| 4 | 板内 差异性 大 | 加入标准品和样品等的时间不一致 | 使用多道枪加样，同种试剂加样途中不能中断 |
|  |  | 多道枪使用不当 | 校准多道枪，检查吸嘴是否套紧，确保吸液量一致 |
|  |  | 洗涤系统出现故障 | 检查洗涤系统，保持良好运行 |
| 5 | 板 间 差 异 性 大 | 板与板之间孵育时间相差太大 | 独立计时，确保一致的孵育时间 |
|  |  | 板与板之间不一致的洗涤过程 | 确保相同的洗涤次数，保证洗涤系统正常运作 |
|  |  | 使用移液枪不当 | 检查移液枪，确保吸取相同液量 |
|  |  | 试剂和样品处于不同温度 | 确保盒内试剂和样品液等充分回温，如果试剂体积较大则需要回温较长时间。不能用温水浴回温样品 |
|  |  | 不同批次的试剂混用，或试剂盒过期 | 试剂不要混用，通常0标准品的OD值小于0.5显示试剂质量下降 |
| 6 | 一个或多个标准品数据点超出曲线范围 | 标准品添加顺序混乱，或者放置于错误位置 | 按照说明要求重复实验，保证标准品添加正确。 |
|  |  | 标准品被污染或与其他标准品混淆 | 改用新的标准品，按照由低浓度到高浓度的顺序添加标准品 |
|  |  | 洗涤不一致或者洗涤系统失灵 | 遵循一如既往的洗涤方式，检查洗涤系统 |
|  |  | 加入标准品和试剂的时间不一致 | 由低到高浓度依次添加标准品，使用多道枪移液 |
|  |  | 多道枪使用不当 | 校准多道枪，检查吸嘴是否套紧，确保吸液量一致 |