猪圆环病毒2型抗原胶体金检测卡使用说明书

【产品名称】

通用名称：猪圆环病毒2型抗原检测卡

英文名称：Rapid  PCV2 Test

汉语拼音：Zhu Yuanhuan Bingdu Erxing Kangyuan JianceKa

【产品卡用途】

用于检测猪圆环病毒2型病毒疫苗，Cap2亚单位疫苗，也可用于临床疑似PCV2感染猪淋巴结、肺脏、脾脏和肾脏等组织病料中病毒抗原的辅助诊断。

【实验原理】

猪圆环病毒2型抗原检测卡以双抗体夹心法为基础，采用胶体金免疫层析技术，在玻璃纤维纸上预包被金标记鼠抗猪圆环病毒2型单克隆抗体（Au-Ab1），在硝酸纤维素膜上检测线和对照线处分别包被鼠抗猪圆环病毒2型单克隆抗体（Ab2）和羊抗鼠IgG，检测样品为阳性时，样品中的猪圆环病毒2型抗原（Ag），经过检测线时与预包被的鼠抗猪圆环病毒2型单克隆抗体（Ab2）形成“抗体-抗原-抗体”免疫复合物而凝聚显色，游离金标记抗体在对照线处与羊抗鼠IgG体结合而富集显色。阴性样品则仅在对照线处显色。检测操作简便、快速，结果直观、准确，灵敏度高，容易判定。用于猪圆环病毒2型的快速检测。

【产品内容】

1.猪圆环病毒2型抗原检测卡        50套

2.说明书                             1份

3.一次滴管                           50根

4.稀释液                        50管

5.离心管                        50支

6.一次性手套                     5双

7.无菌棉签                       50支

【样品处理】

- PCV2疫苗抗原样品，如为油性佐剂需取1mL疫苗，反复冻融2次，室温静止30分钟或离心1-2分钟，取下层水相作为检测液；如为水相佐剂，可直接作为检测液；用样品稀释液进行不同倍数稀释可查看病毒含量高低。含量高低判定标准：①若稀释20倍，强阳性，稀释50倍肉眼可见，毒含量高

②若稀释20倍，肉眼可见，稀释50倍不出线，毒含量弱

- 细胞培养病毒样品，需反复冻融3次后，离心取上清作为检测液。

- 林巴结、肺脏、脾脏、肾脏等脏器组织，取1g-2g病变组织加入一管稀释液研磨后，静止15min或离心1-2分钟，取上清液作为检测液。

【检测卡操作方法】

1．将猪圆环病毒2型抗原检测卡从铝箔袋中取出，水平放置并做好标记。

2．在检测卡的加样孔内加入3滴（70-100ul）处理后的待检样品。

3．5-8分钟时判断结果，其他时间判读无效。。

【结果判断】

1.阳性（图1）：在观察孔内，若C线显色，T线同时显色，判为阳性。
 2.阴性（图2）：在观察孔内，若C线显色，而T线不显色，判为阴性。
 3.无效（图3）：在观察孔内，若C线不显色，则结果无效，建议重测。

【注意事项】

1．检测线(T)颜色深浅直接与被检测物质含量相关，T线越深表明含毒量越高，反之含毒量越低。T线清晰的方可视为阳性，不出现T线或T线模糊视为阴性，建议两周后对T线模糊者进行重测。

2．本产品是定性产品，结果仅供参考。

3. 测试样品来自动物，有潜在感染性，样品及所用试剂视作微生物危险品处理。

4. 本品为一次性产品，请勿二次使用；请勿使用非本品随附的稀释液。

5.  打开包装后，请于1小时内使用。

【包装规格】50T/盒

【储存与保存期】 干燥阴凉处（2~25℃）保存，有效期为18个月。

【生产日期】见检测卡外包装盒。

【联系人】                                        电话：

仅供兽医诊断使用